便携式气体检测报警仪技术要求

一、便携式气体检测报警仪技术性能要求：

1. 便携式硫化氢气体检测报警仪检测范围在0～100ppm（刻度：1ppm），报警设定值可调，一级报警值为6ppm，能实现多级报警，响应时间＜30s。

2. 便携式可燃气体检测仪（员工巡检监护等使用）检测范围0～100%LEL（刻度：1%LEL），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

3. 便携式氢气检测报警仪检测范围0～999ppm（刻度：1ppm），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

4. 便携式氧气检测报警仪检测范围0～30%（刻度：0.1%），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜20s。

5. 便携式氨气检测报警仪检测范围在0～100ppm（刻度：1ppm），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

6. 便携式一氧化碳气体检测报警仪检测范围在0～1000ppm（刻度：1ppm），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

7. 便携式苯气体检测报警仪(PID检测)检测范围在0～1000ppm（刻度：1ppm），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

8. 便携式可燃气体检测仪（燃气灶等查漏检测使用，覆盖满量程的检测范围,根据气体浓度自动切换，可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖，带内置泵和加长管）检测范围0～100%（刻度：1%LEL和1ppm），报警设定值可调，能实现多级报警，响应时间＜30s。

9. 便携式多气体检测报警仪（检测气体：硫化氢、可燃气、氧气、一氧化碳）须带充电设备，充满一次电至少能正常使用7天（连续待机24小时），其中硫化氢、氧气、一氧化碳检测范围、报警值及响应时间等与上述1、4、6条要求分别对应相同，可燃气传感器是红外气体检测器，检测范围及报警与上述第2条要求相同，能实现多级报警，响应时间＜30s。

10. 二合一气体检测报警仪（检测气体：硫化氢、可燃气）须带充电设备，其检测范围、报警值及响应时间等与上述1、2条要求分别对应相同，报警设定值可调，能实现多级报警。

11. 二合一气体检测报警仪（检测气体：可燃气、氧气）须带充电设备，其检测范围、报警值及响应时间等与上述2、4条要求分别对应相同，报警设定值可调，能实现多级报警。

12. 各种便携式气体检测报警仪防爆等级应满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）要求，必须是本安ia型C级；外壳防护等级至少达到IP66，起到防尘防淋作用。

13. 各种便携式气体检测报警仪声、光、振动报警性能及检测反应时间应达到国家标准要求，内置振动报警和声光报警，声音报警不低于95分贝。

14. 各种便携式气体检测报警仪应不间断LCD显示实时气体浓度，需要具有自动校准功能。启动时进行传感器、电池状态、电路完好性、报警等全功能自检。

15. 各种便携式气体检测报警仪应具有历史数据记录功能，提供与计算机进行数据读取的功能。

16. 各种便携式气体检测报警仪外壳应有检测气体标识，同时应有不同颜色进行识别。要求体积小巧轻便，便于携带舒适。

17. 各种便携式气体检测报警仪的性能应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）、《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2006）等相关规范的要求。

二、其它要求:

1. 便携式气体检测报警仪必须为国际知名品牌并在炼化行业近三年得到应用（累计不少于6次），必须为原装进口（附中文说明书），验收时提供报关清单验证。

2. 技术性能必须经过甲方计量中心安排检定合格后方可正式接收。

3. 便携式气体检测报警仪经甲方检定后两年之内出现（非使用原因）问题，由乙方在48小时内负责免费维修或更换。

4. 乙方免费对甲方用户进行使用培训，为甲方无偿制作提供使用培训课件。

5. 由于便携式气体检测报警仪质量等原因达不到技术参数和安全要求而给甲方造成的任何损失由乙方负责赔偿。

6. 技术要求随商务合同一起生效。